经颅磁刺激治疗仪等一批医疗设备

采购项目
一、项目基本情况

项目编号：N5110252025000178
项目名称：经颅磁刺激治疗仪等一批医疗设备采购项目

采购方式：公开招标
采购预算金额：750,000.00元
采购最高限价：700,000.00元
本项目不收取投标保证金。
本项目不接受联合体。


采购需求：（附后）
二、供应商的资格要求：

1、基本条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、特定资格要求：

1、本次采购标的均为医疗器械，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》的要求并具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证。（描述：投标人须提供医疗器械经营许可证复印件（仅限第三类医疗器械适用）或医疗器械经营备案凭证复印件（仅限第二类医疗器械适用），第一类医疗器械可不提供。） 

2、本次采购标的均为医疗器械，投标产品须具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或医疗器械备案凭证。（描述：投标产品为第一类医疗器械时，须提供所投产品的第一类医疗器械产品备案复印件；投标产品为第二类或第三类医疗器械时，须提供所投产品的医疗器械注册证复印件。）

三、获取采购文件

详见四川政府采购网招标公告

四、递交响应文件截止、开启时间及地点
时间：详见四川政府采购网招标公告
地点：项目电子化交易系统-投标（响应）管理
五、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：资中县人民医院

联系地址：资中县重龙镇迎宾路92号
联系人：陈老师     

联系电话：0832-5515206
2、采购代理机构：内江融汇招标代理有限公司
地  址：江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢
联系人：刘老师
电  话：0832-8802007 

附件

第三章  技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 750,000.00
采购包最高限价（元）: 700,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	经颅磁刺激治疗仪
	1.00（台）
	380,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	2
	A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备
	多导睡眠监测仪
	1.00（台）
	280,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	3
	A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备
	多导睡眠监测仪（便携式）
	1.00（台）
	40,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	经颅磁刺激治疗仪
	1.00（台）
	380,000.00
	总价
	★1、投标人报价不得超过最高限价，否则报价做无效投标处理。2、投标人须在报价明细表中如实填写每个产品的规格型号、品牌、产地及生产厂家，否则作无效投标处理。

	2
	多导睡眠监测仪
	1.00（台）
	280,000.00
	总价
	★1、投标人报价不得超过最高限价，否则报价做无效投标处理。2、投标人须在报价明细表中如实填写每个产品的规格型号、品牌、产地及生产厂家，否则作无效投标处理。

	3
	多导睡眠监测仪（便携式）
	1.00（台）
	40,000.00
	总价
	★1、投标人报价不得超过最高限价，否则报价做无效投标处理。2、投标人须在报价明细表中如实填写每个产品的规格型号、品牌、产地及生产厂家，否则作无效投标处理。


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	经颅磁刺激治疗仪
	经颅磁刺激治疗仪


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：经颅磁刺激治疗仪
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	经颅磁刺激治疗仪
	1.适用范围：刺激人体中枢神经和外周神经,用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对焦虑抑郁、失眠、脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗。
2.外观结构：一体式主机，脉冲源、冷却系统高度集成；非堆叠结构。
3.设备参数：磁场刺激强度设置范围包含1-6T，刺激频率设置范围包含0-100Hz，可以根据需求调节；脉冲宽度至少包括340μs±20μs；脉冲上升时间≤70μs；磁感应强度变化率范围包含：20-80KT/s；磁感应强度稳定输出允差：±5%；TBS模式下支持以100%刺激强度输出。
4.刺激模式：具备包含单刺激、重复刺激、TBS序列刺激在内的模式，可自由组合切换。
5.刺激线圈：至少包含圆形或8字形线圈，刺激线圈可快速更换，且具备触发按钮和调节强度按钮，单手即可完成阈值测定和强度调节。
6.操作方法：电脑综合管理、主机均能独立操控设备。
7.基于循证医学内置至少包含失眠、焦虑、抑郁、脑梗死在内疾病临床治疗方案，支持自定义治疗参数及治疗模板，能实现数据传输储存、打印输出、病历管理等。
8.设备运行过程中，可按压面板上的触控停止键立即停止仪器输出。
9.治疗开始前后或治疗过程中，有语音提醒或进度光效提醒。
10.可实现多台主机的互联与协同控制，多台主机间患者信息、治疗数据共享。
11.冷却系统：采用内循环液态冷却技术，冷却液为惰性液体。
12.安全保证：电源、刺激强度、刺激时间、线圈温度可实时监控；有线圈脱落、温度异常情况时实时报错功能，根据故障及时停止运行。
13.支持扩展经颅磁刺激随动导航系统。治疗位置可视化:系统内置刺激部位图，根据处方治疗部位实时突出显示刺激部位，并配详细文字介绍。
14.可进行运动阈值、运动诱发电位、中枢神经传导时间等的检测。
注：1.以上标记“★”的条款为本项目的实质性要求，投标人投标文件不满足或负偏离将作无效响应处理。


标的名称：多导睡眠监测仪
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	多导睡眠监测仪
	一、信号放大器系统
1.放大器通道：至少包括导联如下：脑电（10导）、眼动电（2导）、下颌肌电（3导）、心电（2导）、下肢肌电活动（4导）、口鼻气流压力、口鼻气流热敏、胸腹呼吸（2导，独立RIP胸导联、独立RIP腹导联）、脉搏血氧饱和度（1导）、体位、鼾声（1导）、麦克风鼾声（1导）、高清视频（1导）、高清音频（1导）。
2.设备参数：共模抑制比：≥110dB；噪声：≤1.5μVp-p所有通道兼容AC/DC。
3.三色阻抗指示：主机通道可视化阻抗，实时在线连续测试阻抗。
二、软件参数
1.软件包含睡眠采集及分析功能；
2.睡眠事件划分标记：可对睡眠分期、打鼾、周期性腿动、氧减、心脏事件、低通气及呼吸暂停进行标记，并支持对事件进行时长、类型、色彩、文字描述全自定义设置，可进行手动标记。
3.呼吸指数：具备AHI、RDI和RERA指标（包括AHI、RERA和气流受限的不确定呼吸事件），和是否发生陈-施氏（Cheyne-Stokes）呼吸事件，若发生可自动计算和生成报告。
4.自动分析功能：至少包含呼吸事件、氧减、鼾声、LM/PLM、微觉醒、睡眠结构分析、PTT分析、心律异常、磨牙、RERA、陈-施氏呼吸、矛盾呼吸功能，可进行自动分析并标记，并可以自动生成在报告中。
5.趋势图功能：趋势图分栏显示至少包括睡眠趋势图、SPO2、呼吸事件、胸腹运动、心率、肢体运动，打鼾，体位。
6.信号分屏：一键分开用于睡眠分期的EEG和其他睡眠事件轨迹，以不同的扫描速度显示（EEG：30s/屏，PSG事件：1s-10min/屏，且可自由调节），互不干扰，并可对用户睡眠分期的信号种类进行调整，方便医师判读分期与识别PSG事件。
7.波形全局调整：内置功能按键，根据屏幕尺寸自动调整显示比例。
8.波形识别工具：一键开启波形测量，可在记录到的轨迹中测量片段的频率、波幅、功率。波形放大器，在回顾中开启，用于精确放置事件片段，查看波形特点。
9.心电事件：涉及最大、最小和平均心率，以及呼吸事件和睡眠分期与心电事件的关联。
10.肢体活动事件：可以自动及手动判定肢体运动次数（PLMS），以及与觉醒和睡眠分期的关联。
11.可连接呼吸机进行无创正压通气压力滴定的多导睡眠监测。
12.自动化采集、分析与报告：软件支持自定义信号校准、监测、采集，伪迹识别标记，分析和自动报告全过程。
13.设置各个通道EEG、EMG上下边界数值/线，通过肉眼查看信号是否超过设定数值。
14.软件预设单极、双极、横联、纵联和平均导联，支持自定义蒙太奇；可对蒙太奇内单个导联进行统一、独立设置滤波、颜色；监测和回放中可自由切换。
15.软件预设包含对侧耳电极参考、同侧耳电极参考的参考方式，可根据情况自定义。
16.软件预设睡眠分析报告模板，支持导出至MS Word编辑；报告可导出至PDF文档。
17.支持预设报告术语表，在书写结论时，通过点击快速粘贴文本。
18.事件管理：内置事件列表，可筛选、编辑、删除事件。
19.数据管理，软件支持网络和本地数据管理器，支持导入、导出数据存档；对数据进行合并；支持导出检查统计记录到word和excel格式。
20.支持局域网内从不同终端设备调取、查看实时软件界面。
21.滤波范围：高通包含0.05~10Hz；低通包含5~600Hz，范围内任意调节。
22.软件内置带通滤波器；滤波范围支持自定义。
三、视频系统要求
1.支持在视频界面对摄像头进行调整及放大。  
2.可设置视频包含1-10倍回放速度，并可对视频进行自由放大，可将视频分段保存，删除、锁定、编辑操作。
注：1.以上标记“★”的条款为本项目的实质性要求，投标人投标文件不满足或负偏离将作无效响应处理。


标的名称：多导睡眠监测仪（便携式）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	多导睡眠监测仪（便携式）
	1.主机信号记录至少包括呼吸气流压力和口鼻气流热敏、独立胸腹导联、脉搏、血氧饱和度、体位。
2.配置≥16G存储卡，可连续记录多个病例数据，可通过读卡器读取SD卡数据或通过有线/蓝牙进行数据通讯传输。
3.设备尺寸：150(±5)x100(±5)x50(±5)mm；重量：≤250克；采用内置≥4000mAh可充电锂电池。充满电后可持续记录时间≥24小时。屏幕上有电量显示，并且有低电量提示功能和智能电量管理系统，同时电池可自由拆卸并更换；
4.设备具有环境光监测功能，可通过环境光自动识别出关灯和开灯时间；
5.设备主机具有可连续记录≥3位患者数据的功能，并同时存储于内存卡中，可同时在分析软件中依次下载这几位患者数据进行分析。
6.可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率。
7.患者报告可导出为WORD、EXCEL、PDF格式，同时可自定义报告模板；同时可对数据进行备份及拷贝。报告参数需包括：病人详细资料、设备记录时间、设备分析时间、AHI/IR指数图标、AHI指数，RI指数、UAI,OAI,CAI,MAI指数、低通气指数、ODI指数、平均血氧饱和度、最低氧减饱和度、最低血氧饱和度、最小脉搏、最大脉搏、平均脉搏、平均呼吸频率、呼吸暂停总数（未知性，阻塞性，中枢性，混合性）、低通气总数、打鼾事件总数，氧减数量。
8.配套睡眠分析软件具有自动分析功能，可判断各种呼吸事件（至少包含呼吸暂停指数、低通气指数、呼吸暂停+低通气指数、呼吸努力相关微觉醒指数）。
9.软件可自动翻页和滚动，时间可调；可以手动或自动分析睡眠分期、呼吸事件、缺氧事件以及肢体运动事件，并最终生成统计结果和报告；睡眠报告至少具有血氧趋势图、心率趋势图、呼吸事件趋势图、体动趋势图、体位趋势图。
10.具有压力滴定系统：具有自动调节 CPAP工作模式，对睡眠呼吸障碍的患者进行压力滴定。
注：1.以上标记“★”的条款为本项目的实质性要求，投标人投标文件不满足或负偏离将作无效响应处理。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	★
	服务要求
	1.经颅磁刺激治疗仪多台主机的互联与协同控制，多台主机间患者信息、治疗数据共享的连接费用由成交供应商承担。
2.多导睡眠监测仪的软件终身升级和维护费用由成交供应商承担。
3.货物的现场移动、安装、调试、设备启用时启动监督及技术支持。
4.提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料。
5.质保期内，供应商应设置7×24小时技术支持热线电话（固话xx、手机xx），如设备出现故障时，供应商接到采购人通知后2小时内做出响应，48小时内给予技术支持或到达现场维修排除故障，期间所产生的费用均包含在合同总价中（质保期内供应商未按上述约定延迟服务给采购人造成的所有损失均由供应商独立承担）。
6.供应商根据采购人需求，对采购人操作人员进行培训，直至采购人的操作人员能独立操作设备。
7.质保期间，供应商除按合同、招标文件、投标文件及承诺约定的内容提供售后服务外，还应在质保期结束时接受采购人的“服务质量考核”，并按考核结果及条款承担对应的责任或处罚。（考核表详见附件《质保考核表》）。
            服务质量考核表
考核说明
一、目的
确保采购人所采购货物在质保期的正常使用，规范和监督供应商的工作质量及服务水平。
二、考核主体
资中县人民医院（相关职能/使用部门），由采购人组织。
三、考核对象
供应商（XXXXX）。
四、考核
（一）考核期：验收合格之日起至质保期结束
（二）考核时间：质保期结束时进行考核，其中尾款（合同总金额的10%）根据考核结果进行支付。
1、考核满分100分，考核得分=100-考核扣分，扣完为止。
2、90（含）分及以上，支付全部尾款；
3、90（不含）分以下，每扣1分，扣除尾款的5%，直至扣完。
考核细则
考核项目
考核内容
考核标准
考核扣分
响应时间
质保期内供应商负责产品维护、维修及抢修在质保期内设置7×24小时技术支
持热线电话（固话、手机）。
每次超时响应扣2分。
如2小时内无法电话解决问题，维修工程师必须在接到故障报修后24小时内到达采购人现场修理和更换零件。
每次超时响应扣4分。
维修质量
故障复发率：对已修复的故障进行跟踪，统计在1个月内内再次出现相同故障的次数。
同样故障修复后，在1个月内再次出现，每次扣2分（即：同一故障在1个月内修复4次，则扣6分）。
维修规范性：维修过程需严格按照相关技术标准和操作规程进行。
未按技术标准和操作规程进场操作的每次扣5分。
培训
应由设备厂家协助供应商完成对采购人操作人员的培训，直至采购人的操作人员能独立操作设备
每次邀请不配合扣2分，培训简单，未达到效果的扣1分。
人员管理
供应商的维修人员应按照采购人要求的时间段进行维修，即不得影响采购人正常工作。
未按照要求的每次扣2分。
文档管理
维修记录应包括故障发生时间、现象、处理过程、更换的零部件等详细信息，并需经采购人核实。
无维修/更换记录的每次扣5分，每有1处记录不完整或不准确的扣2分；无采购人核实（签字）的，每次扣2分。
考核人员：
考核时间：XXXX年X月X日
考核得分：
处理情况：



3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	合同签订之日起30个工作日内完成安装、调试及培训。

	2
	★
	交货地点
	采购人指定地点

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1、预付款， 合同签订生效后支付预付款，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.00%
2、进度款，设备安装调试完毕验收合格，且采购人收到供应商提供的设备相关资料及相应金额发票后付款，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的50.00%
3、尾款，质保期满后，且供应商向采购人提供相应金额发票后付款 ，该笔款项由采购人根据“质保考核表”的考核结果及处罚条款要求扣除后（若有）进行支付，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的10.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	1.按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、响应文件及承诺与本项目合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，则在招标人的招标文件与投标人的响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由投标人承担，验收期限相应顺延。 2.验收由招标人组织，投标人配合。投标人完成安装调试及培训后，向招标人提出验收申请，招标人收到申请后5日内组织实施。 3.履约验收其他事项： 3.1投标人应将所提供设备的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；投标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3.2验收时投标人所提供的货物应符合投标文件响应及合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。投标人所提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。投标人所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。 3.3项目验收结果合格的，双方签署验收报告并办理相关交接手续；验收不合格且投标人拒不整改的，将不予支付采购资金，并按规上报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚。 3.4其他未尽事宜应严格按照财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号的要求进行。

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	质保期为采购人验收合格之日起1年。

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	（1）采购人违约责任：①采购人无正当理由拒收中标人提供的设备时，采购人应偿付合同总价百分之十的违约金；②采购人逾期支付款项的，除应及时付足款项外，应向中标人偿付欠款总额万分之一/天的违约金，但最高不超过逾期支付金额的百分之一；③采购人偿付的违约金不足以弥补中标人损失的，还应按中标人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给中标人。 （2）中标人违约责任：①中标人提供的设备质量或参数不符合合同、公开招标文件或中标人响应文件要求的，必须在合同规定的交货时间内更换合格的设备交付采购人，否则视作中标人逾期完成合同约定而违约，按本条本款下述第“②”项约定由中标人偿付违约赔偿金给采购人；②中标人逾期完成合同约定内容而违约的，除应及时完成合同约定内容外，应向采购人偿付合同总价万分之三/天的违约金；逾期完成超过十五日或不能完成的，采购人有权终止合同，中标人则应按合同总价百分之二十的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退 还采购人已经付给中标人的货款及其利息(若有); ③若中标人提供的设备，经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，检测结果认定设备质量不符合本合同规定标准的，则视为中标人没有按时完成合同内容而违约，中标人须在七日内无条件更换合格的设备，如逾期不能更换合格的设备，采购人有权终止本合同，中标人除退还采购人已支付货款外，还应另付合同总价百分之二十的赔偿金给采购人；④中标人保证提供设备的权利无瑕疵，包括设备所有权及知识产权等。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述设备主张权利或国家机关依法对设备进行没收查处的，中标人除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之二十向采购人支付违约金并赔偿因此给采购 人造成的一切损失；⑤中标人偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。 （3）不可抗力：①在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，经双方协商后，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。②不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。③不可抗力事件延续十五日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。（4）争议解决办法：①因中标人提供的设备有质量问题发生争议， 由采购人当地的质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。设备符合标准的，鉴定费由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担；②在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在不能达成协议时，可向采购人所在地人民法院起诉；③任何一方违反本合同约定和法律的相关规定，除应当承担违约责任外，还应当承担守约方行使债权产生的费用，包括但不限于受理费、保全费、公证费、鉴定费、律师代理费等。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
★若本项目中标人为中小企业单位，付款进度安排以此为准：1、合同签订生效后支付预付款，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的50.00%。2、设备安装调试完毕验收合格，且采购人收到供应商提供的设备相关资料及相应金额发票后付款，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.00%。3、质保期满后，且供应商向采购人提供相应金额发票后付款 ，该笔款项由采购人根据“质保考核表”的考核结果及处罚条款要求扣除后（若有）进行支付，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的10.00%。
