分子生物学耐药检测设备采购项目
一、项目基本情况

项目编号：N5110252025000186
项目名称：分子生物学耐药检测设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

采购预算金额：250,000.00元
采购最高限价：250,000.00元
本项目不收取投标保证金。
本项目不接受联合体。


采购需求：（附后）
二、供应商的资格要求：

1、基本条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、特定资格要求：

2.1本次采购标的为医疗器械，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》的要求并具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证。（描述：投标人须提供医疗器械经营许可证复印件（仅限第三类医疗器械适用）或医疗器械经营备案凭证复印件（仅限第二类医疗器械适用），第一类医疗器械可不提供。） 

2.2本次采购标的为医疗器械，投标产品须具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或医疗器械备案凭证。（描述：投标产品为第一类医疗器械时，须提供所投产品的第一类医疗器械产品备案复印件；投标产品为第二类或第三类医疗器械时，须提供所投产品的医疗器械注册证复印件。）

三、获取采购文件

详见四川政府采购网招标公告

四、递交响应文件截止、开启时间及地点
时间：详见四川政府采购网招标公告
地点：项目电子化交易系统-投标（响应）管理
五、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：资中县人民医院

联系地址：资中县重龙镇迎宾路92号
联系人：陈老师     

联系电话：0832-5515206
2、采购代理机构：内江融汇招标代理有限公司
地  址：江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢
联系人：刘老师
电  话：0832-8802007 

附件

第三章 技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 250,000.00
采购包最高限价（元）: 250,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02321900 临床检验设备
	分子生物学耐药检测设备
	1.00（台）
	250,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否


报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	分子生物学耐药检测设备
	1.00（台）
	250,000.00
	总价
	★1、投标人报价不得超过最高限价，否则报价做无效投标处理。★2、投标人须在报价明细表中如实填写每个产品的规格型号、品牌、产地及生产厂家，否则作无效投标处理。


★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02321900 临床检验设备
	分子生物学耐药检测设备
	分子生物学耐药检测设备


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：分子生物学耐药检测设备
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	分子生物学耐药检测设备
	1.检测原理：基于实时荧光定量PCR技术。
2.主要用途：与配套的检测试剂盒共同使用，同时用于定性检测人体样本中的结核分支杆菌复合群DNA检测和利福平耐药相关的rpoB基因突变（一个试剂）。
3.检测通量：可同时检测≥8个结核及利福平耐药样本。
4.核酸提取：至少支持磁珠法提取。
5.耐药基因检测限≤1000个菌/ml。
6.升温速率≥3.5℃/s（环境温度40℃-95℃时）。
7.检测模式：磁珠法核酸提取、扩增、检测均在同一封闭试剂内完成。
8.结果判读及报告：系统可实时采集荧光信号并自动生成实时扩增曲线，通过对荧光信号变化的分析实现自动判定并报告检测结果。
9.具有熔解曲线分析功能，实现耐药基因检测。
10.质量控制：至少包含内部质控和外部质控。
11.配套试剂检测靶标：至少包含IS6110、IS1081、rpoB基因。
12.具备探针法可开展呼吸道≥24重检测，可以开展急性呼吸道传染病监测试点工作监测。
13.具备探针法开展≥18重常见肠道病原体检测能力,可以开展腹泻监测试点工作。
14.仪器内置显示屏，不可拆卸。
15.振荡器
(1)转速范围包含：0-230 转/分（可调）。
(2)振幅：22mm±1mm。
(3)工作区：≥316×226 mm。
(4)具有定时功能。
16.离心机
(1)最高转速≥5000 r/min；
(2)最大离心力≥5200×g；
(3)最大容量≥4×500ml（4000rpm）；
(4)转速精度±10r/min；
(5)定时范围：1min-9999 min 59s；
(6)噪 声≤60dB（A）；
(7)配置：方形吊篮配 ≥112支真空管，真空管容积包含：2-7ml，水平转子（最高转速≥4000rpm，最大离心力≥3400×g）。
17.恒温培养箱
(1)适用于医院做包含细菌培养在内的恒温试验用。
(2)温度范围：包含+5°C-60°C。
(3)温度均匀度：≤1°C。
(4)温度波动度：≤0.5°C。
(5)加温方式：三面水套式，底部加热。
(6)箱内循环方式：自然对流。
18.工作站
(1)CPU主频：≥3.6GHz 。
(2)内存：≥32GB 。
(3)硬盘容量：≥1TB。
(4)显示器尺寸：≥24英寸，分辨率：≥1920×1080  。
(5)具备发送／接收；查询／检索；激光打印功能；存储；网络接口(HIS/RIS) 。
19.设备配置：分子生物学耐药检测设备1套、振荡器2台、离心机1台，恒温培养箱1台，工作站1套及配套试剂200人份。
注：1.以上标记“★”的条款为本项目的实质性要求，投标人投标文件不满足或负偏离将作无效响应处理。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	★
	1.售后要求
	除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，供应商还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持。
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料。
（3）质保期内，供应商设置7×24小时技术支持热线电话（固话xx、手机xx），如设备出现故障时，供应商接到采购人通知后2小时内做出响应，48小时内给予技术支持或到达现场维修排除故障，期间所产生的费用均包含在合同总价中（质保期内供应商未按上述约定延迟服务给采购人造成的所有损失均由供应商独立承担）。
（4）供应商根据采购人需求，对采购人操作人员进行培训，直至采购人的操作人员能独立操作设备。
（5）质保期间，供应商除按合同、招标文件、响应文件及承诺约定的内容提供售后服务外，还应在质保期结束时接受采购人的“服务质量考核”，并按考核结果及条款承担对应的责任或处罚。（考核表详见《质保考核表》）
质保考核表
考核说明
一、目的
确保采购人所采购货物在质保期的正常使用，规范和监督供应商的工作质量及服务水平。
二、考核主体
资中县人民医院（相关职能/使用部门），由采购人组织。
三、考核对象
供应商（XXXXX）。
四、考核
（一）考核期：验收合格之日起至质保期结束
（二）考核时间：质保期结束时进行考核，其中尾款（合同总金额的10%）根据考核结果进行支付。
1、考核满分100分，考核得分=100-考核扣分，扣完为止。
2、90（含）分及以上，支付全部尾款；
3、90（不含）分以下，每扣1分，扣除尾款的5%，直至扣完。
考核细则
考核项目
考核内容
考核标准
考核扣分
响应时间
质保期内供应商负责产品维护、维修及抢修在质保期内设置7×24小时技术支
持热线电话（固话、手机）。
每次超时响应扣2分。
如2小时内无法电话解决问题，维修工程师必须在接到故障报修后24小时内到达采购人现场修理和更换零件。
每次超时响应扣4分。
维修质量
故障复发率：对已修复的故障进行跟踪，统计在1个月内内再次出现相同故障的次数。
同样故障修复后，在1个月内再次出现，每次扣2分（即：同一故障在1个月内修复4次，则扣6分）。
维修规范性：维修过程需严格按照相关技术标准和操作规程进行。
未按技术标准和操作规程进场操作的每次扣5分。
培训
应由设备厂家协助供应商完成对采购人操作人员的培训，直至采购人的操作人员能独立操作设备
每次邀请不配合扣2分，培训简单，未达到效果的扣1分。
人员管理
供应商的维修人员应按照采购人要求的时间段进行维修，即不得影响采购人正常工作。
未按照要求的每次扣2分。
文档管理
维修记录应包括故障发生时间、现象、处理过程、更换的零部件等详细信息，并需经采购人核实。
无维修/更换记录的每次扣5分，每有1处记录不完整或不准确的扣2分；无采购人核实（签字）的，每次扣2分。
考核人员：
考核时间：XXXX年X月X日
考核得分：
处理情况：


	2
	★
	2.其他要求
	总价已包括设备的设计、材料、制造、包装、运输、装车、卸车、安装、调试、检测、信息系统接入、设备系统、软件终身重装、升级、验收合格交付使用之前及质保内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。

	3
	★
	3.质量要求
	（1）供应商所提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）供应商所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（3）供应商应向采购人提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	合同签订之日起30日内完成安装、调试及培训

	2
	★
	交货地点
	采购人指定地点

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1、预付款，合同签订生效后支付预付款，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.00%
2、进度款，设备安装调试完毕验收合格，且采购人收到供应商提供的设备相关资料及相应金额发票后付款 ，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的50.00%
3、尾款，质保期满后 ，由采购人根据“质保考核表”的考核结果及处罚条款要求扣除后（若有）进行支付 ，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的10.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	1.验收标准： 按采购人招标文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，则在采购人的招标与供应商的响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延； 2.验收其他事项： （1）供应商应将所提供设备的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货； （2）项目验收结果合格的，双方签署验收报告并办理相关交接手续；验收不合格且供应商拒不整改的，将不予支付采购资金，并安规上报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚； （3）其他未尽事宜应严格按照财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号的要求进行。

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	质保期为采购人验收合格之日起3年。质保方式为整机全保，乙方负责设备维修及抢修、更换零配件（所更换的零配件为原厂原装全新相同或更高型号、版本的配件），产生的所有费用均包含在合同总价中。

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	（1）采购人违约责任：①采购人无正当理由拒收中标人提供的设备时，采购人应偿付合同总价百分之十的违约金；②采购人逾期支付款项的，除应及时付足款项外，应向中标人偿付欠款总额万分之一/天的违约金，但最高不超过逾期支付金额的百分之一 ；③采购人偿付的违约金不足以弥补中标人损失的，还应按中标人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给中标人。 （2）中标人违约责任：①中标人提供的设备质量或参数不符合合同、公开招标文件或中标人响应文件要求的，必须在合同规定的交货时间内更换合格的设备交付采购人，否则视作中标人逾期完成合同约定而违约，按本条本款下述第“②”项约定由中标人偿付违约赔偿金给采购人；②中标人逾期完成合同约定内容而违约的，除应及时完成合同约定内容外，应向采购人偿付合同总价万分之三/天的违约金；逾期完成超过十五日或不能完成的，采购人有权终止合同，中标人则应按合同总价百分之二十的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退 还采购人已经付给中标人的货款及其利息(若有); ③若中标人提供的设备，经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，检测结果认定设备质量不符合本合同规定标准的，则视为中标人没有按时完成合同内容而违约，中标人须在七日内无条件更换合格的设备，如逾期不能更换合格的设备，采购人有权终止本合同，中标人除退还采购人已支付货款外，还应另付合同总价百分之二十的赔偿金给采购人；④中标人保证提供设备的权利无瑕疵，包括设备所有权及知识产权等。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述设备主张权利或国家机关依法对设备进行没收查处的，中标人除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之二十向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失；⑤中标人偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。 （3）不可抗力：①在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，经双方协商后，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。②不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。③不可抗力事件延续十五日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。（4）争议解决办法：①因中标人提供的设备有质量问题发生争议， 由采购人当地的质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。设备符合标准的，鉴定费由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担；②在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在不能达成协议时，可向采购人所在地人民法院起诉；③任何一方违反本合同约定和法律的相关规定，除应当承担违约责任外，还应当承担守约方行使债权产生的费用，包括但不限于受理费、保全费、公证费、鉴定费、律师代理费等。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
采购包1：
注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。供应商应逐条据实响应，不响应或不满足做无效响应处理。若要求提供证明材料的，应当按照要求提供，不提供或不满足做无效响应处理。
